Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за

урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719  Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs|www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ:  140-404-132/2017-02-П2       ДАТУМ: 29.05.2017. година

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР. 1

У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У 2017. ГОДИНИ,

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ, ПОСЕБНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1-2

И ТО ЗА:

ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX)

ЈНОП 14/2017

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима за

ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX)

Заинтересовано лице је, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015), тражило дана    26.05.2017. године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара за ПАРТИЈУ 2: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКИ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ГОДИНУ ДАНА: анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO2/NOx), стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM10/PM2.5), анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO2), анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX), ЈНОП 14/2017, у оквиру кога је поставило следећe питањe:

„Poštovani,

Javljamo se vama uvezi sa:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – 
OPREME ZA AUTOMATSKI MONITORING KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U 2017. GODINI, OBLIKOVANA U VIŠE ISTOVRSNIH, POSEBNIH CELINA (PARTIJA) OD 1-2
I TO ZA:
 PARTIJU 2: JAVNA NABAVKA DOBARA  UREĐAJA ZA AUTOMATSKI MONITORING KVALITETA VAZDUHA SA POTROŠNIM MATERIJALOM ZA GODINU DANA: analizator za merenje koncentracije azotnih oksida (NO/NO2/NOx), standardni referentni uzorkivač vazduha za određivanje suspendovanih čestica (PM10/PM2.5), analizator za merenje koncentracije sumpor dioksida (SO2), analizator za merenje koncentracije aromatičnih ugljovodonika (BTEX) JNOP 14/2017.

Pogledali smo na kratko konkursno dokumentaciju  pa vas molimo za sljedeća pojašnjenja odnosno informacije:

- izgleda, da se radi o popunjavanju postojećih mjernih stanica, nas interesira, koja mjerna oprema se nalazi na tim stanicama - Teledyne API, Horiba, Thermo,

Ako imate več samplere PM10/PM2.5 molimo za informaciju o proizvođaću i tipovima.

- kod analizatora za merenje koncentracije azotnih oksida (NO/NO2/NOx) i kod analizatora za merenje koncentracije sumpor dioksida (SO2) su tražene tehničke karakteristike vrlo nejasne. Nigdje se ne vidi, koje opcije mjerača su tražene odnosno, kako će biti analizatori uvezani u sistem, ....

Tako molimo za sledeće informacije kod SO2 i NOx analizatora:

- da li su potrebne interne ZERO/SPAN jedinice (interni SPAN putem PERMEABILNE CEVČICE) ili je potreban samo jedan kalibracioni ulaz za izvođenje kalibracija preko vanjske kalibracione jedinice (Tu trebamo informacijo, da li se radi o ulazu pod pritiskom ili ulazom sa ambientalnim pritiskom).

- uvezivanje analizatora u postojeći sistem. Koja sučelja su tražena ( RS232 pojednino, RS232 MULTIDROP, Ethernet TCP/IP , analogni i digitalni ulazi/izlaz, ....) i koji komunikacioni protokol (Bayern Hessen protokol, ....).

- Ako je vanjska kalibraciona jedinica - kako sa gasovima za izveođenje kalibracija, trebamo informacije o tipu ugrađene kalibracine jedinice, ....

Kod standardnog referentnog uzorkivača vazduha za određivanje suspendovanih čestica (PM10/PM2.5) imam sledeća pitanja:

- jel se radi o LVS (Low Volume sampleru) ili HVS(Hig Volume sampleru)

- da ima obe ulazne sample glave tako za PM10 i PM2.5. Pitanje je sada da li trebaju biti sample glave PM10 i PM odvojene - svaka posebno ili je dovoljno da se za mjerenje PM2.5 koristi glava sa PM10 i koristi PM2.5 separator ?

- koja je potrebna visina sample cijevi, koji su traženi protoci uzorka (2,3m³/h ili više ), hlađenje mjernje komore sa filterima ?

Mjerač BTEX:

Boca sa azotom: jel će se boca unanljivati (za 2 godine) ili se radi o kupovini boce, Gas azot za 2 godine isto uključen u ponudu ?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015), Наручилац даје додатне информације или појашњења на постављена питања:

1)Питање:- izgleda, da se radi o popunjavanju postojećih mjernih stanica, nas interesira, koja mjerna oprema se nalazi na tim stanicama - Teledyne API, Horiba, Thermo, .....

Одговор:

Предметном јавном набавком врши се оптимизација локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха којом управља Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, односно обезбеђује се набавка додатних уређаја и њихова уградња и повезивање у постојећи систем/мрежу. Детаљна техничка спецификација мреже дата је у Табелама 1.1-1.5.

- СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

  - Анализатори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 1.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) Т200/ Teledyne API, SAD | 1 |
|  |  | 1.2 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.3 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.4 Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka | 1 |
|  |  | 1.5 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 2.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | 3.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 3.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 4.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 5.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 6.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 6.2 Analizator za ozon (O3) T400/Teledyne API, SAD | 1 |
|  |  | 6.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | AS Zrenjanin će biti puštena u rad nakon nabavke i instaliranja opreme za koju je predviđena posebna javna nabavka. Period održavanja AS Zrenjanin će biti 13 meseci ili kraći zavisno od datuma puštanja u rad stanice. |  |

1.2 Уређаји за несметано струјно напајање, UPS Riello 2200VA, Италија

| Redni broj | Lokacija | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 3. | Kikinda Ulica Šumica | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 7 | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |

1.3 Локалне јединице за прикупљање и обраду података

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |

1.4 Метеоролошки сензори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 2. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 3. | Kikinda ulica Šumica | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 4. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 5. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 6. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |
| 7. | Zrenjanin Centralna gradska saobraćajnica:ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, модел WS500 | 1 |

1.5 Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутоматских станица

| I Hardver |  |
| --- | --- |
|  | Tehničke karakteristike |
| Server za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha | Procesor: Intel(R) Xeon (R) CPU E5620 @ 2.40 GHz 2.39 GHz Radna memorija (RAM): 48.00 GB Disk: DELL PERC H700 SCSI Disc Device x 2 136 GB RAID 1 1675 GB RAID 5 |
| II Softver |  |
|  | Specifikacija operativnog sistema/softverskog paketa |
| Server za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha | Operativni sistemi: Microsoft Windows Server 2012 R2 Enterprise, Service Pack 1; Linux CentOS Softverski paket „Košava V3“, Mizma Igbos d.o.o.: - dijagnostika uređaja (analizatora) u automatskim stanicama - dijagnostika kalibracije uređaja - prikupljanje, validacija, obrada podataka i smeštanje u bazu - generisanje izveštaja i grafičkih prikaza - eksport podataka u Excel, xml i pdf formate - razmena podataka sa EIONET mrežom |

2)Питање: Ako imate več samplere PM10/PM2.5 molimo za informaciju o proizvođaću i tipovima.

Одговор:

У постојећој мрежи имамо један анализатор за суспендоване честице (PM10/PM2.5) Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Nemačka, који користи нереферентну методу ортогоналне дисперзије светлости и који се налази у аутоматској станици у Суботици. Овом јавном набавком предвиђена је набавка референтних узоркивача за суспендоване честице, који користе референтну гравиметријску методу.

3) Питање:- kod analizatora za merenje koncentracije azotnih oksida (NO/NO2/NOx) i kod analizatora za merenje koncentracije sumpor dioksida (SO2) su tražene tehničke karakteristike vrlo nejasne. Nigdje se ne vidi, koje opcije mjerača su tražene odnosno, kako će biti analizatori uvezani u sistem, ....

Tako molimo za sledeće informacije kod SO2 i NOx analizatora:

- da li su potrebne interne ZERO/SPAN jedinice (interni SPAN putem PERMEABILNE CEVČICE) ili je potreban samo jedan kalibracioni ulaz za izvođenje kalibracija preko vanjske kalibracione jedinice (Tu trebamo informacijo, da li se radi o ulazu pod pritiskom ili ulazom sa ambientalnim pritiskom).

-Ako je vanjska kalibraciona jedinica - kako sa gasovima za izveođenje kalibracija, trebamo informacije o tipu ugrađene kalibracine jedinice, ....

Одговор:

„Zero/span“ провера треба да се врши преко вентила за „zero“ и вентила за „span“, директно из сертификованих гасних калибрационих боца на локацијама аутоматских станица, тако да се конкурсном документацијом не тражи уградња пермеабилних цевчица, као ни спољне калибрационе јединице.

4) Питање:- uvezivanje analizatora u postojeći sistem. Koja sučelja su tražena ( RS232 pojednino, RS232 MULTIDROP, Ethernet TCP/IP , analogni i digitalni ulazi/izlaz, ....) i koji komunikacioni protokol (Bayern Hessen protokol, ....).

Одговор:

Што се тиче повезивања анализатора у постојећи систем, конкурсном документацијом се тражи дигитална веза са локалном јединицом за прикупљање података, и то преко локалне мреже (ethernet) и RS232 интерфејса. Тражени комуникациони протоколи су TCP/IP, Bayern-Hessen протокол, као и други протоколи у зависности од модела произвођача анализатора. У циљу појашњења повезивања анализатора у постојећи систем/мрежу, у Табели 1-6 дата је детаљна техничка спецификација постојећих локалних јединица за прикупљање и обраду података у аутоматским станицама.

Funkcije

- Akvizicija izmerenih veličina na urеđajima - Obrada podataka o merenju, agregacija i smeštanje u bazu podataka - Generisanje sigurnosne kopije izmerenih podataka na CF externu memoriju - Obrada signala greške (alarma) dobijenih sa mernih uređaja i generisanje izveštaja o greškama - Upravljanje sistemom automatske kalibracije mernih uređaja - Akvizicija podataka automatske kalibracije, obrada i generisanje izveštaja - Monitoring mernih uređaja i daljinski pristup i kontrola nad uređaјima - Web prikaz trenutnih merenja, agregiranih merenja, izveštaja o kalibraciji - Web konfiguracija kompletne stanice - Web dnevnik servisiranja i kontrolisanja uređaja u stanici - Sigurnosna kontrola pristupa data loggeru u stanici i preko interneta - Kontrola uspostavljanja i ordžavanja VPN konekcije ka centralnom sistemu - Prenos podataka do centralnog sistema, kao i preuzimanje parametara konfiguracije sa centralnog sistema - Automatski update sa izmena u softveru i konfiguraciji - E-mail i SMS upozorenje o prekoračenjima graničnih vrednosti ili o alarmnim stanjima opreme - Automatska kontrola i upravljanje PowerSwitch modulom koji obezbeđuje daljinsko resetovanje opreme i uređaja

Hardware

- Uređaj je baziran na PC platformi i Intel procesorima što omogućava jednostavno održavanje i mogućnost nadogradnje u narednom periodu. - 6x RS232 komunikacionih portova za komunikaciju sa mernom opremom - x RS485 komunikaciona porta za komunikaciju sa mernom opremom. - 4 x USB port za komunikaciju sa opremom. - x 100/1000 Ethernet porta za prenos podataka ka centralnom serveru i pristup mjernoj opremi. Razdvojeni portovi za priključenje opreme za komunikaciju ka internetu (WAN port) i port za komunikaciju sa mernom opremom u stanici (LAN port). - A/D konvertor za akviziciju 8 analognih podataka u naponskim i strujnim vrednostima. - Komunikacioni protokoli: TCP/IP, Bayern-Hessen protokol… - Internu memoriju za čuvanje podataka o mjerenjima u vremenskom periodu od 10 godina. - Eksternu memorijsku karticu (CF ili SD) za čuvanje kopije podataka o merenjima u vremenskom periodu od 10 godina. - Kućište prilagođeno montaži u 19“ rack ormar. - Uređaj se automatski uključuje i postavlja u radni režim nakon nestanka struje i ponovnog dolaska.

Software

- Operativni sistem baziran na Unix platformi koja obezbeđuje pouzdan rad i obradu podataka u realnom vremenu. - Web aplikaciju za konfigurisanje DataLoggera koja omogućva jednosatvno upravljanje logerom bez potrebe za dodatnim softverom. - Relacionu bazu podataka (PostgreSQL) za smješatnje sirovih i obrađenih podataka - Koezistentnost podatka u slučaju nestanka napaja i ponovnog dolaska. - Mogućnost memorisanja podataka o vrednostima 128 elementa. - Akvizicija i obrada podataka o automatkoj kalibraciji uređaja. Generisanje izvještaja o automatskoj kalibraciji AIC. - Strukturu podatataka po AIRBASE DATA EXCHANGE MODULE (DEM) standardu

Podržana oprema

- Dataloger vrši akviziciju podataka sa opreme sledećih proizođača: Thermo, Horiba, Environnement, Teledyne-api, Chromatotec, MetOne, LSI, Grim, Synspec, Luft

Komunikacija

- Komunikacija sa centralnim serverom i razmena podataka kroz internet/intranet mrežu upotrebom GSM/3G/GPRS/HSDPA modem, ADSL, WI-FI, CABLE DSL, Ethernet opreme. - Uspostavljanje VPN komunikacije sa centralnim sistemom i kriptovani prenos podataka između datalogera i centralnog servera. - Firewall na samom uređaju za filtriranje ulaznog i izlaznog saobraćaja. - Loger samoinicijativno uspostavlja komunikacioni kanal za prenos podataka u slučaju prekida pristupa GSP mreži ili internet, ili u slučaju ponovnog automatskog uključivanja logera nakon povratka napajanja.

5) Питање:- Kod standardnog referentnog uzorkivača vazduha za određivanje suspendovanih čestica (PM10/PM2.5) imam sledeća pitanja:

- jel se radi o LVS (Low Volume sampleru) ili HVS(Hig Volume sampleru)

Одговор:

Конкурсном документацијом се тражи Low Volume sampler (LVS) референтни узоркивач ваздуха за мерење концентрација суспендованих честица (PM10/PM2.5) са контролисаним протоцима од 1 и 2.3 m3/h.

6) Питање:- da ima obe ulazne sample glave tako za PM10 i PM2.5. Pitanje je sada da li trebaju biti sample glave PM10 i PM odvojene - svaka posebno ili je dovoljno da se za mjerenje PM2.5 koristi glava sa PM10 i koristi PM2.5 separator ?

Одговор:

Што се тиче узорковања појединачних фракција суспендованих честица прихватљиве су обе опције: две одвојене главе, као и једна глава за PM10 уз коришћење PM2.5 сепаратора.

7) Питање -  koja je potrebna visina sample cijevi, koji su traženi protoci uzorka (2,3m³/h ili više ), hlađenje mjernje komore sa filterima ?

Одговор:

Конкурсном документацијом се тражи:

- цев за узорковање висине максимално до 3м;

- контролисани протоци узорка су  1 и 2.3 m3/h;

- хлађење мерне коморе са филтерима.

8) Питање - Mjerač BTEX:

Boca sa azotom: jel će se boca unanljivati (za 2 godine) ili se radi o kupovini boce, Gas azot za 2 godine isto uključen u ponudu?

Одговор:

Конкурсном документацијом није тражена набавка гаса носача (азот) за BTEX анализатор. За потребе рада овог анализатора гас носач биће обезбеђен путем јавне набавке услуге редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга  АПВ за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ у трајању од 15 месеци (ЈН ОП 15/2017).

Додатне информације/појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,  објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана пријема захтева.

Комисија за јавну набавку