Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 130-404-216/2014-02

Дана:  06.11.2014. године

НОВИ САД

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НОВИ САД БРОЈ:130-404-216/2014-02

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА  АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

ЈН ППБОПЗПП 1/2014

| Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и интернет страници наручиоца: | 07.11.2014. године |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда: | 24.11.2014. године до 12:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 24.11.2014. године у 12:30 часова |

новембар  2014. године

На основу члана 61., а у вези са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13) и  Одлуке о покретању поступка број 130-404-216/2014-02 од 04.11.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ред. бр. ЈН ППБОПЗПП 1/14, број 130-404-195/2014-02 од 04.11.2014. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

ЈН ППБОПЗПП 1/2014

Конкурсна документација садржи:

Назив поглавља

1.Општи подаци о јавној набавци

2.Подаци о предмету јавне набавке

3.Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4.Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита

5.Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

6.Упутство понуђачима како да сачине понуду

7.Образац понуде

8.Образац понуђене структуре ценe са упутством како да се попуни

9.Образац трошкова припреме понуде

10.Образац изјаве о независној понуди

11.Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

12.Други обавезни обраcци

Комисија:

| 1 | Аца Удицки | члан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мр Христина Радовановић Јовин | члан |
| 3 | Зоран Шандин | члан |
| 4 | Јанош Добаи | члан |
| 5 | Милена Недељков | члан |

1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Подаци о наручиоцу

Наручилац je: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад,

Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Интернет страница: www.ekourb.vojvodina.gov.rs

1.2. Врста поступка јавне набавке

За предметну јавну набавку спроводи се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  бр. 124/2012).

- Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012). Преговарачки поступак примењује се из следећих разлога:

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, као Наручилац је на основу Одлукe о покретању отвореног поступка број: 130-404-195/2014-02 од 08.09.2014. године, спровеo је отворени поступак јавне набавке број 9/14, чији је предмет набавка услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

За предметну јавну набавку Наручилац jе oбјавио позив за подношење понуде и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 17.09.2014. године .

Имајући у виду да у предметном поступку није била достављена ниједна понуда, те нису били испуњени услови за доношење Одлуке о додели уговора, Наручилац је Одлуком број: 130-404-195/2014-02 од 05.11.2014. године обуставио поступак јавне набавке.

У преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде, Наручилац ће позвати следеће понуђаче:

1. „Интермеркур“ ДОО, Звечанска 38, Београд,

2. „Мизма игбос“ ДОО, Шекспирова 13, Београд,

3.  „Енвиролаб“ ДОО, Марка Орешковића 67, Суботица

Наручилац сматра да наведени понуђачи могу са својим техничким и кадровским капацитетима благовремено и квалитетно извршавати предметне услуге.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација у ЈН ППБОПЗПП бр. 1/2014. објављени су у складу са чланом 62. став 1. Законом о јавним набавкама, дана 07.11.2014. године на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет страници Наручиоца: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Циљ

1.3. Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови)

Предмет јавне набавке бр. 1/14 је: услуга шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

1.4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

1.5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

1.6. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: мр Христина Радовановић Јовин, дипл. хемичар, тел: 021/487-4689, 021/456-665 и Јанош Добаи, дипл. правник, тел: 021/487-4553;

Е - mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке: услуга шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине,

Назив и ознаку из општег речника набавке: 50410000 услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу.

2.2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

2.3. Врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног или више понуђача), трајање оквирног споразума, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума:

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УСЛУГЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине обухвата:

- мерна места/аутоматске станице: Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара и Обедска бара и

- Централну јединицу за прикупљање и обраду података са аутоматских станица-Нови Сад.

Услуга шестомесечног редовног одржавања и сервисирања укључује:

- обезбеђивање потрошног материјала и резервних делова за одржавање целокупног система аутоматског мониторинга;

- обезбеђивање калибрационих гасова за гасне анализаторе и гасова носача за BTEX/VOC анализаторе;

- калибрацију гасних анализатора (учесталост услуге: 2 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца – по сваком анализатору);

- услуге редовних обилазака (учесталост услуге: 14 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на сваких 15 дана - по свакој аутоматској станици);

- услуге ванредних интервенција по потреби или захтеву Наручиоца.

Услуга редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга мора бити усклађена са препорукама произвођача опреме и обухвата:

- Спољну контролу аутоматске станице:

- преглед контејнера и остале инфраструктуре;

- преглед и контрола метео сензора;

- преглед и контрола носача за узорковање.

- Унутрашњу контролу аутоматске станице:

- провера електричних и гасних инсталација;

- провера и чишћење система за узорковање;

- провера и чишћење улазног филтера на вентилатору гасних анализатора;

- замена филтера за заштиту од прашине на улазу у гасни анализатор;

- провера статуса и радног режима апарата/анализатора (напон, температура, притисак, проток, интензитет лампе, статус аларма, zero/span контрола, контрола притиска у гасним боцама...);

- редовна калибрација гасних анализатора у 5 тачака, са фреквенцијом 2 пута у току 6 месеци, односно 1 пут на свака 3 месеца по сваком анализатору;

- ванредна калибрација гасних анализатора по потреби, након замене резервних делова и/или поправке гасних анализатора.

- Контролу и проверу система за прикупљање и обраду података са аутоматских станица (локалне и Централна јединице за прикупљање и обраду података).

- Израду извештаја о редовном одржавању и сервисирању након извршених редовних услуга и ванредних интервенција.

Спецификација локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине дата је у Тачки 1. - Табеле 1.1-1.7. Неопходно је да се сви послови на редовном одржавању и сервисирању детаљно евидентирају у сервисним дневницима аутоматских станица.

Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обиласке аутоматских станица уз присуство представника Наручиоца, у року од три дана од дана подношења писменог захтева Наручиоцу. Трошкове обилазака сноси понуђач. Захтев се подноси најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

- СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

  - Анализатори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | 1.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42C/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49C/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 1.3 Analizator za ugljen monoksid (CO) CO12M/Environnement S.A., Francuska | 1 |
|  |  | 1.4 Analizator za suspendovane čestice PM10 MP101M/Environnement S.A., Francuska | 1 |
|  |  | 1.5 Analizator za VOC VOC71M/Environnement S.A., Francuska | 1 |
|  |  | 1.6 Analizator za sumpor dioksid (SO2) AF22M/Environnement S.A., Francuska | 1 |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 2.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.2 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.3 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 2.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 3.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 3.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 3.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 4. | Kikinda Ulica Šumica | 4.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 5.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 5.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 6.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 6.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 7.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 7.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |

1.2 Уређаји за несметано струјно напајање, UPS Riello 2200VA, Италија

| Redni broj | Lokacija | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 4. | Kikinda Ulica Šumica | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | UPS Riello 2200VA, Italija | 1 |

1.3 Генератор водоника и нултог ваздуха

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 1.1 SONIMIX 3080, LNI S.A., Švajcarska | 1 |
| 2. | Zrenjanin- centralna gradska saobraćajnica, Bulevar oslobođenja | 2.1 SONIMIX 6000; LNI S.A., Švajcarska | 1 |

1.4 Локалне јединице за прикупљање и обраду података

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Ukupno kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 4. | Kikinda ulica Šumica | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 1 |

1.5 Метеоролошки сензори

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha 083-D Met One Instruments, Inc. SAD | 1 |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra 50.5 Met One Instruments, Inc. SAD | 1 |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak 092 Met One Instruments, Inc. SAD | 1 |
|  |  | Senzor za solarnu radijaciju 095 Met One Instruments, Inc. SAD | 1 |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak DQA223 | 1 |
|  |  | Senzor za globalno zračenje DPA 558 | 1 |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak DQA223 | 1 |
|  |  | Senzor za globalno zračenje DPA 558 | 1 |
| 4. | Kikinda ulica Šumica | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |

1.6 Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутоматских станица

| I Hardver |  |
| --- | --- |
|  | Tehničke karakteristike |
| Server za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha | Procesor: Intel(R) Xeon (R) CPU E5620 @ 2.40 GHz 2.39 GHz Radna memorija (RAM): 48.00 GB Disk: DELL PERC H700 SCSI Disc Device x 2 136 GB RAID 1 1675 GB RAID 5 |
| II Softver |  |
|  | Specifikacija operativnog sistema/softverskog paketa |
| Server za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha | Operativni sistemi: Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise, Service Pack 1; Linux Red Hat; Linux CentOS Softverski paket „Košava“, Mizma Igbos d.o.o.: - dijagnostika uređaja (analizatora) u automatskim stanicama - dijagnostika kalibracije uređaja - prikupljanje, validacija, obrada podataka i smeštanje u bazu - generisanje izveštaja i grafičkih prikaza - eksport podataka u Excel, xml i pdf formate - razmena podataka sa EIONET mrežom |

1.7 Централни калибрациони систем

| Redni broj | Mobilni kalibracioni sistem | Model/Proizvođač | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibrator | SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska | 1 |
| 2. | Linija za razblaženje | Binarni sistem za razblaženje-regulator masenog protoka (MFC) i generator visoko stabilnog protoka gasa | 1 |
| 3. | Ozon generator i titrator u gasnoj fazi-GPT | Opseg od 50-500ppb | 1 |
| 4. | Generator nultog gasa | Ugrađen u kućište kalibratora | 1 |

- УСЛУГА ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

2.1 Анализатори (потрошни материјал)

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Кom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set za održavanje za analizator za azotne okside (NО, NО2, NОx) 42C, Thermo Electron Corporation, SAD | 1.1. Set za popravku pumpe | 1 |
|  |  | 1.2. Set O-prstenova i filtera | 5 |
|  |  | 1.3. PTFE filter 47 mm | 13 |
|  |  | 1.4. solenoidni ventil | 1 |
|  |  | 1.5. O-ring kapilara (pak/10) | 1 |
| 2. | Set za održavanje za analizator za ozon (O3) 49C, Thermo Electron Corporation, SAD | 2.1. Set O-prstenova i filtera | 5 |
|  |  | 2.2. Set za popravku pumpe | 1 |
|  |  | 2.3. PTFE filter 47 mm | 13 |
| 3. | Set za održavanje za analizator za ugljen monoksid (CO) CO12M, Environnement S.A., Francuska | 3.1. Filter za internu kalibraciju nule | 1 |  |  |
|  |  | 3.2. Amortizer udara | 3 |  |  |
|  |  | 3.3. Set za održavanje pumpe | 1 |  |  |
|  |  | 3.4. Stator pumpe | 1 |  |  |
|  |  | 3.5. O-prsten za detektor gasa | 1 |  |  |
| 4. | Set održavanje za analizator za suspendovane čestice PM10 MP101M, Environnement S.A., Francuska | 4.1. Rolna filter papira RF100 | 2 |
|  |  | 4.2. Hybrid seal | 1 |
|  |  | 4.3. O-prsten diam. 27 cord 2 | 2 |
|  |  | 4.4. O-ring 35, 2 cod, viton | 2 |
|  |  | 4.5. Set za održavanje pumpe | 1 |
|  |  | 4.6. Baterija 2,4V 70mA | 1 |
| 5. | Set održavanje za VOC analizator VOC71M, Environnement S.A., Francuska | 5.1. Set za održavanje pumpe | 1 |
|  |  | 5.2. Amortizer udara LX-A55 | 6 |
|  |  | 5.3. Set kertridža od aktivnog uglja | 1 |
| 6. | Set za održavanje za analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) AF22M, Environnement S.A., Francuska | 6.1. Soda ash punjenje 10G | 2 |
|  |  | 6.2. 5µm PTFE filter 47 mm | 13 |
|  |  | 6.3 Filter nultog gasa SO2 | 2 |
|  |  | 6.4 Filter linije od aktivnog uglja | 1 |
|  |  | 6.5. Vanadium pentoxide pyrex glass | 1 |
| 7. | Set za održavanje za analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i, Thermo Electron Corporation, SAD | 7.1. Set O-prstenova i filtera | 5 |
|  |  | 7.2. PTFE filter 47 mm | 13 |
|  |  | 7.3. Set za popravku pumpe | 1 |
|  |  | 7.4. PMT Hammamatsu | 1 |
|  |  | 7.5. Interface Board 42iLS, IHT | 1 |
|  |  | 7.6. Cooler Assembly 'I series' | 1 |
| 8. | Set za održavanje za analizator za ugljen monoksid (CO) 48i, Thermo Electron Corporation, SAD | 8.1. El. merna ploča za 48i | 1 |
|  |  | 8.2. PTFЕ filter 47 mm | 25 |
|  |  | 8.3. Set O-prstenova i filtera | 5 |
|  |  | 8.4. Set za popravku pumpe | 1 |
|  |  | 8.5. IR izvor | 2 |
|  |  | 8.6. Pumpa komplet | 1 |
| 9. | Set za održavanje za analizator za ozon (O3) 49i, Thermo Electron Corporation, SAD | 9.1. Uzorkivači/referentni solenoidni ventil | 1 |
|  |  | 9.2. Ozonator lampa | 2 |
|  |  | 9.3. Odstranjivač ozona | 1 |
|  |  | 9.4. Set O-prstenova i filtera | 25 |
|  |  | 9.5. Pretvarač protoka | 2 |
|  |  | 9.6. Set za popravku pumpe | 5 |
|  |  | 9.7. PTFE filter 47 mm | 65 |
| 10. | Set za održavanje za analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID, Chromatotec, Francuska | 10.1. PID lampa 10.6eV | 1 |
|  |  | 10.2. PTFE filter 47 mm | 75 |
|  |  | 10.3. Set za popravku pumpe | 3 |
|  |  | 10.4. Hard disk sa instaliranim softverom PCMK2 | 1 |
|  |  | 10.5. CPU Board tested, Incl Memory supply and H8 | 1 |
|  |  | 10.6. 3-way solenoid valve SS (1/8'') | 4 |
|  |  | 10.7. Rotor 6 ports | 1 |
|  |  | 10.8. Pneumatic actuator 6 port | 2 |
|  |  | 10.9. Komplet merna ćelija | 1 |
| 11. | Set za održavanje za analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i, Thermo Electron Corporation, SAD | 11.1. Matična ploča za 450i | 1 |
|  |  | 11.2. Pribor za popravku pumpe | 2 |
|  |  | 11.3. PTFE filter 47 mm | 25 |
|  |  | 11.4. Set O-prstenova i filtera | 10 |
|  |  | 11.5. Flush lampa UV | 1 |

2.2 Општи потрошни материјал за све анализаторе

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potrošni materijal za analizatore | 1.1. Manifold za stanicu Zrenjanin | 1 |

  - Анализатори (услуга одржавања и калибрације)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | 1.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42C/Thermo Electron Corporation, SAD | Redovno održavanje i kalibracija |
|  |  | 1.2 Analizator za ozon (O3) 49C/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 1.3 Analizator za ugljen monoksid (CO) CO12M/Environnement S.A., Francuska |  |
|  |  | 1.4 Analizator za suspendovane čestice PM10 MP101M/Environnement S.A., Francuska |  |
|  |  | 1.5 Analizator za VOC VOC71M/Environnement S.A., Francuska |  |
|  |  | 1.6 Analizator za sumpor dioksid (SO2) AF22M/Environnement S.A., Francuska |  |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 2.1 Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Redovno održavanje i kalibracija |
|  |  | 2.2 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 2.3 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 2.4 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 3.1 Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Redovno održavanje i kalibracija |
|  |  | 3.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 3.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 4. | Kikinda Ulica Šumica | 4.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | Redovno održavanje i kalibracija |
|  |  | 4.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 5.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Redovno održavanje i kalibracija |
|  |  | 5.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 6.1 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | Redovno održavanje i kalibracija |
|  |  | 6.2 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 7.1 Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD | Redovno održavanje i kalibracija |
|  |  | 7.2 Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD |  |
|  |  | 7.3 Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska |  |

2.4 Уређаји за несметано струјно напајање у 7 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија (Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Делиблатска пешчара, СРП Обедска бара) –потрошни материјал

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set za održavanje uređaja za nesmetano strujno napajanje, UPS Riello | Set rezervnih baterija | 1 |

2.5 Уређаји за несметано струјно напајање, UPS Riello 2200VA, Италија (услуга одржавања)

| Redni broj | Lokacija | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 4. | Kikinda Ulica Šumica | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | UPS Riello 2200VA, Италија | Redovno održavanje |

2.6 Генератори водоника и нултог ваздуха (услуга одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 1.1 SONIMIX 3080, LNI S.A., Švajcarska | Redovno održavanje |
| 2. | Zrenjanin- centralna gradska saobraćajnica, Bulevar oslobođenja | 2.1 SONIMIX 6000; LNI S.A., Švajcarska | Redovno održavanje |

2.7 Локалне јединице за прикупљање и обраду података (услуга одржавања)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 4. | Kikinda ulica Šumica | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | Redovno održavanje |
|  |  | Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija |  |

2.8 Метеоролошки сензори (потрошни материјал са уградњом)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Kom. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |

2.9 Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar oslobođenja | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha 083-D Met One Instruments, Inc. SAD | Redovno održavanje |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra 50.5 Met One Instruments, Inc.SAD |  |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak 092 Met One Instruments, Inc.SAD |  |
|  |  | Senzor za solarnu radijaciju 095 Met One Instruments, Inc.SAD |  |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | Redovno održavanje |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija |  |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak DQA223 |  |
|  |  | Senzor za globalno zračenje DPA 558 |  |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | Redovno održavanje |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija |  |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak DQA223 |  |
|  |  | Senzor za globalno zračenje DPA 558 |  |
| 4. | Kikinda ulica Šumica | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | Redovno održavanje |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija |  |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | Redovno održavanje |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija |  |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | Redovno održavanje |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija |  |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | Redovno održavanje |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija |  |

2.10 Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутомaтских станица (услуга одржавања)

| Redni broj | Usluga | Specifikacija usluge | Dinamika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće usluge | Podrška za korisnike programa u konfigurisanju i korišćenju programa | Svakodnevno |
|  |  | Redovna – jednom mesečno – provera konzistentnosti baze podataka, njena optimizacija, kreiranje i provera konzistentnosti “back-up” baze podataka |  |
|  |  | Poboljšanja i izmene u programu i u njegovoj konfiguraciji |  |
|  |  | Konsultacije za tumačenje rezultata merenja, statusa instrumenata, korekciju i optimizaciju prenosa podataka i sl. |  |
| 2. | Ostale usluge | Uvid u kompletnu konfiguraciju i dostavljanje uputstva za korišćenje programa | Jednokratno |

2.11 Централни калибрациони систем (услуга одржавања)

| Redni broj | Mobilni kalibracioni sistem/ Model/Proizvođač | Specifikacija usluge |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kalibrator/ SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska | Redovno održavanje |

| Redni broj | Gasovi nosači/Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gas nosač – vodonik | 5.0 (50 litara) | 3 |
| 2. | Gas nosač – azot | 5.0 (50 litara) | 12 |

2.12 Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове.

5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Извод из регистра надлежног органа

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда или регистра другог надлежног органа,

Орган надлежан за издавање:

- Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)

- Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Потврда надлежног суда или надлежне полицијске управе МУП-а;

Доказ: Правна лица

а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Орган надлежан за издавање:

- извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта),

Доказ: Предузетници/физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Орган надлежан за издавање:

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта),

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);

Потврда надлежног суда или органа за регистрацију привредних субјеката;

Доказ:

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Предузетници:;

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Орган надлежан за издавање:

-привредни суд према седишту правног лица

-прекршајни суд према седишту правног лица или

-Агенција за привредне регистре

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и да није изречена мера забране која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

4.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;

Доказ:

Правно лице/предузетник/физичко лице:

- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или

- потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Орган надлежан за издавање:

-Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар__________________________филијала/експозитура - _____________према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода и

-Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода,

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Напомена:

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Доказ: Таква дозвола није предвиђена посебним прописом.

Напомена: Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Потписан оверен Oбразац изјаве на основу чл. 75. став 2 ЗЈН;

Доказ:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

  - ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, односно доказати да располаже довољним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом:

1.Финансијски и пословни капацитет:

Доказ да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

Финансијски капацитет:

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН или Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора са исказом о понуђачевим укупним приходима од услуга на које се уговор о јавној набавци односи за најдуже претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) и

- Потврда Народне банке Србије да нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда (Орган надлежан за издавање Потврде о броју дана неликвидности је НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату-Одељење за принудну наплату-Одсек за пријем основа и налога принудне наплате Крагујевац, Бранка Радичевића 16).

Напомена: Уколико понуђач у смислу члана 37. Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора.

Пословни капацитет:

- Доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: Статус сервисног партнера ауторизованог за сервис специфициране опреме за одржавање и сервисирање истих или сличних система аутоматског мониторинга квалитета ваздуха доказује сертификовани образац или релевантни уговор (преведен на српски језик, уколико је на страном језику, од стране сталног судског тумача);

2.Технички и кадровски капацитет:

(А) Опис понуђачеве техничке опремљености и мера за обезбеђивање квалитета, и капацитета:

- Списак техничких капацитета – опреме оверен од стране овлашћеног лица понуђача (попуњен образац бр. 8);

(Б) Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета услуге:

- Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу квалитета услуге оверена од стране овлашћеног лица понуђача (попуњен образац бр. 9);

(В) Опис услуга које ће понуђач пружити:

- План шестомесечног редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији, a у складу са техничким спецификацијама и захтевима произвођача опреме, којим ће се обезбедити поуздан и исправан рад система и континуитет мерења, у складу са захтевима у погледу квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха, прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10,75/10 и 62/13 );

(Г) Списак пружених услуга које сe односе на одржавање и сервисирање свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, који подразумева минимално једну аутоматску станицу са минимално два анализатора, метеоролошким сензорима (температура ваздуха, правац и брзина ветра) и софтверским пакетом за пренос и обраду података, за период од претходних пет година. Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа, а ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно тај наручилац (попуњен образац број 7). Потврда (образац број 7/А) мора да садржи укупну вредност извршене услуге у динарима без пдв-а, детаљну спецификацију извршене услуге и период вршења услуге са датумом почетка и завршетка услуге одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга. Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је навести називе појединачних учесника заједничке понуде као и детаљну спецификацију извршене услуге за сваког појединачног учесника.

Докази, из тачке 1) и 2), који се односе на финансијски и пословни капацитет, као и на технички и кадровски капацитет, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда и морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Услови из чл. 80. Закона о јавним набавкама које мора да испуни подизвођач

1)Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова  из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) истог Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

2) Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Напомена: Наручилац задржава право да додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама одреди за подизвођаче уколико је то потребно.

- Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

- Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

- Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Услови из чл. 81. Закона о јавним набавкама које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

- Понуду може поднети група понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

- Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и којим се одређује члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став.1. тач.1. до 4. ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи даказе одређене ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуљеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одгварајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе (образац изјаве чини саставни део конкурсне документације).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Текст изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН:

понуђач је у обавези да достави уз понуду потписану и оверену Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива (Образац Изјаве чини саставни део Конкурсне документације).

Текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама:

с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива права и 3) – хитност ЗЈН чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77. став 4. ЗЈН.

Прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. Закона о јавним набавкама:

с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке добара, додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робим берзама, Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН.

Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази:

На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1. извод из регистра надлежног органа:

- извод из регистра АПР: http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

2. докази из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН

- регистар понуђача: www.apr.gov.rs

- ЕЛЕМЕНТИМ УГОВОРА О КОЈИМ ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ

Поступку преговарања ће се приступити непостедно након отварања понуда, са понуђачем који достави понуду.

Преговарање ће се вршити у једном кругу и то усменим путем.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

Наручилац ће у овом поступку водити записник о преговарању.

7.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом

7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда се припрема и доставља на српском језику, на основу члана 17. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама, понуда се може доставити и на страном језику у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију, и то на енглеском језику. Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

7.2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

Понуђач понуду подноси непосредно преко писарнице или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуду доставити на адресу Наручиоца Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте или кутије: ,,Понуда за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ППБОПЗПП бр. 1/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца – радно време писарнице је сваког радног дана – понедељак – петак од 8 до 16 часова) до 24.11.2014. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Обавезна садржина понуде:

- Докази о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН наведене у делу 5.1. и 5.2. Конкурсне документације;

- Образац понуде са табеларним делом понуде (образац бр. 1);

- Образац општи подаци о подизвођачима уколико се понуда подноси са подизвођачем или

- Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача уколико се подноси заједничка понуда;

- Образац структуре понуђене цене (образац 3);

- Образац трошкова припреме понуда -само ако је понуђач имао трошкове наведене у образцу и ако тражи њихову надокнаду(образац 4);

- Образац изјаве о независној понуди (образац 5);

- Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 9 ЗЈН (образац 6);

- Образац референт листе (образац бр. 7);

- Образац потврде (образац бр. 7А)

- Образац техничке опремљености (образац бр. 8)

- Образац кадровске опремљености (образац бр. 9)

- Образац изјаве на основу чл. 75. став 2. ЗЈН (образац 10);

- Средство обезбеђења (бланко сопствена регистрована меница, менично овлашћење/исмо, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке);

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце дате у Конкурсној документацији.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце дате у конкурсној документацији.

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке поснуде сходно члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације.

Образац структуре цене попуњава се на начин предвиђен у склопу прилога под назнаком „упутство за попуњавање обрасца структуре цене“.

Понуда се даје за све ставке из понуде у назначеним количинама/параметрима.

Неблаговремене понуде, враћају се понуђачима, неотворене.

Понуда се сматра прихватљивом, ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су наведени у прилогу - обавезни и додатни услови конкурсне документације које понуђач мора да испуни по Упутству о начину на који се доказује испуњеност услова.

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, у супротном понуда се одбија као неприхватљива.

7.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

7.4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Понуђач може изменити и допунити или повући своју понуду после подношења исте под условом да Наручиоцу достави писано обавештење о изменама и допунама понуде, укључујући замену или повлачење понуде, пре крајњег рока прописаног за доставу понуда.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине за, ЈНППБОПЗПП 1/2014  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈНППБОПЗПП 1/2014  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈНППБОПЗПП 1/2014  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈНППБОПЗПП 1/2014  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

У периоду између истека рока за подношење понуда и истека рока важења понуде, не могу се вршити никакве измене и допуне понуда. Опозив (повлачење) понуде у том периоду има за последицу наплату средства обезбеђења за озбиљност понуде.

7.6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ДА УЧЕСТВОВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН) .

7.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) истог закона за набавке које ће итвршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. У том смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку.Ова правила поступања не утичу на одговорност добављача.

7.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкрсне документације у смислу навода у тачки 5.2 дела Конкурсне документације.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

7.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Понуда се сматра прихватљивом: ако је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама (спецификацијама).

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији, у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова и оценила озбиљност и квалитет понуде.

Приказ структуре трошкова мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуђач доставља све попуњене, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене обрасце које је Наручилац тражио.

Рок извршења услуге: шест месеци од дана закључења уговора;

Место извршења услуге: локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Локална мрежа аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине обухвата:

- мерна места/аутоматске станице: Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара и Обедска бара и

- Централну јединицу за прикупљање и обраду података са аутоматских станица-Нови Сад.

Фиксност цене: цена је фиксна у динарима до окончања уговора;

Начин плаћања: извршиће се на следећи начин: 90% аванс, а остатак 7 дана по завршетку услуге, односно овереног рачуна за извршење услуге; Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рокови морају бити прецизно одређени. Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. (одмах, по договору, од – до, и сл.);

вирмански уплатом на рачун понуђача.

Рокови морају бити прецизно одређени. Наручилац неће прихватити непрецизно одређене рокове као што су нпр. (одмах, по договору, од – до, и сл.);

Захтеви у погледу гарантног рока: гаранција за извршене сервисне услуге мора да траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

7.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Валута: вредност јавне набавке се исказује у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: цена мора бити исказана у динарима на начин тражен у образцу понуде, односно са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У обрасцу структуре цена наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ –а.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је цена са порезом или без пореза, сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без пореза.

Цене које понуди понуђач биће фиксне и током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквог разлога.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

7.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs

Поадаци о заштити животне средине - назив државног органа:

Агенција за заштиту животне средине и Министарство пољопривреде и заштите животне средине; адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs, адреса Министарства пољопривреде и заштите животне средине: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs;

7.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњеност својих обавеза

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - бланко сопствена регистрована меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених лица у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ.

- Средство финансијског обезбеђења за дати аванс - бланко сопствена регистрована меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених лица у висини траженог аванса (90% од вредности понуде) и изражена у динарима, са ПДВ-ом, Средство обезбеђења за дати аванс предаје САМО понуђач коме је додељен уговор, значи НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, него приликом потписивања уговора о јавној набавци;

- Средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе - бланко сопствена регистрована меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених лица на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно за извршење свих уговорних обавеза предаје САМО понуђач коме је додељен уговор, значи НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ, него приликом потписивања уговора о јавној набавци.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља важећу копију захтева/Потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистар меница и овлашћења НБС, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ 56/11) и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун.

Садржина: Бланко сопствена меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко сопствена меница мора да садржи потпис и печат понуђача.

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату приликом потписивања уговора о јавној набавци, ако понуђач не извршава све уговорне обавезе, што је детаљно регулисано уговором о предметној јавној набавци.

Приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део истих не сме да пређе на бели руб који уоквирује меницу.

7.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац се обавезује на заштиту података, документације и евидентирање поступака у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. Неће се сматрати поверљивом докази о испуњености обавезних услова, цена и евентуално остали подаци из понуде које су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

7.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком «Питања за Комисију за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине – ЈНППБОПЗПП 1/2014 , може се упутити Наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михала Пупина 16 или на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Саставне елементе конкурсне документације чине и измене и допуне те документације, као и додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном облику.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

7.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно изршити контролу (увид)  код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

7.16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац зaхтева да понуђачи поштују највише моралне стандарде у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби члана 82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује, Наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке.

Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци који објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а том понуђачу буде додељен уговор, Наручилац ће од њега захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Понуђач је у обавези да, у тренутку закључења уговора, достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза -  бланко соло меницу, безусловну, плативу на први позив, прописно потписану и оверену, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо картоном, у вредности 15% од укупне вредности уговора без пдв, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења мора да се продужи.

7.17. ЕЛЕМЕНТЕ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА, У СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА: Наручилац ће са понуђачима преговарати о цени услуга.

Поступку преговарања ће се приступити непостедно након отварања понуда, са понуђачем који достави понуду.

Преговарање ће се вршити у једном кругу и то усменим путем.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

Наручилац ће у овом поступку водити записник о преговарању.

7.18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Економски најповољнија понуда.

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума економски најповољније понуде.

Најповољнија понуда биће она која буде оцењена највећим бројем пондера.

Оцењивање и рангирање понуда, заснива се на следећим елементима критеријума:

1. Понуђена цена (Ц)	60 пондера

2. Референтна листа (РЛ)	40 пондера

_______________________________

Укупно 		100 пондера

Формула за обрачун укупног броја (УП) пондера:

УП=Ц+РЛ

УП – максимално 100 пондера

- Понуђена цена (Ц)

Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера 60. Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц мин

Ц=---------------- x 60

Ц понуде

Ц мин -најнижа укупна цена од свих понуда

Ц понуде -укупна цена понуде која се оцењује

Ц -број пондера који на основу критеријума „понуђена цена“ припада понуди која се оцењује

Ако је нека од понуђених цена неуобичајено ниска, сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, затражиће се образложење предметног понуђача. У случају да извршена анализа датог образложења не потврди оправданост понуђене цене, предметна понуда биће одбачена.

- Референтна листа

Пондерисање се врши на основу укупног броја валидних референци пружених услуга понуде која се оцењује, а које сe односе на сервисирање и одржавање свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, који подразумева минимално једну аутоматску станицу са минимално два анализатора, метеоролошким сензорима (температура ваздуха, правац и брзина ветра) и софтверским пакетом за пренос и обраду података, за период од претходних пет година, који мора бити поткрепљен доказима.

Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа, а ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно тај наручилац.

Референце се доказују попуњавањем oбрасца 7 – Референтна листа (на начин описан у конкурсној документацији) и потврдама наручилаца/купаца (образац 7/А) које морају да садрже укупну вредност извршене услуге у динарима без пдв-а, детаљну спецификацију извршене услуге и период вршења услуге са датумом почетка и завршетка услуге одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга. Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је навести називе појединачних учесника заједничке понуде као и детаљну спецификацију извршене услуге за сваког појединачног учесника.

Подаци садржани у oбрасцу 7- Референтна листа и потврдама (образац 7/А) морају се слагати, тј. сваки навод у oбрасцу 7 – Референтна листа мора бити доказан потврдом-(oбразац 7/А).

Износ за сваку поједину референцу (потврду) приказати у динарима без пореза на додату вредност; уколико је податак на неком оригиналном документу изражен у еврима или некој другој валути, неопходно га је исказати у динарима по средњем курсу Народне банке Србије који је важио на дан склапања предметног уговора.

Сва документа која Понуђач прилаже као доказ испуњености овог критеријума морају бити на српском језику, односно Понуђач је у обавези да достави оверен превод истих на српски језик од стране овлашћеног преводиоца, односно сталног судског тумача.

Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде, као и да тражи од Понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни записник или други валидни докуменaт којим се могу проверити наводи садржани у oбрасцу 7 – Референтна листа и поднетим потврдама.

На основу овог критеријума Понуђач може стећи максимално 40 пондера. Број пондера за референтну листу додељује се по пропорционалном принципу према следећој формули:

Рi

РЛ =---------- x 40

Рмаx

Рi -	укупан број валидних референци понуде која се оцењује, а које се односе на сервисирање и одржавање свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, која је предмет ове набавке.

Рмаx -	понуда са максималним укупним бројем валидних реферeнци које се односе на одржавање и сервисирање свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, која је предмет ове набавке.

РЛ -	број пондера који припада Понуђачу према критеријуму „Референтна листа”.

7.19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Ако су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума одређених у члану 84 став 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да дâ предност понудама:

- У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са највећим бројем пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.

- У случају да је понуђена цена идентична, Наручилац као најповољнију бира понуду оног понуђача који је на основу достављених потврда Наручилаца реализовао услуге у укупно већој вредности.

7.20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве дат је у конкурсне документације).

7.21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

7.22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

1) рокови и начин подношења захтева за заштиту права

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН.

Одредбе члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН сходно се примењују на одлуку о обустави поступка.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, наведен у подтачки 21)2) ове тачке,  уплати таксу у износу:

1.  Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним набавкама:

У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или понуђена цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка јавне набавке износи 15.000 динара.

2. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда:

У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на то:

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или после истека рока за подношење понуда;

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;

- колика је процењена вредност јавне набавке;

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.

3. Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне набавке (без партија):

1)Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке;

2)Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања

позива за подношење понуда),одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та цена не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та цена прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене.

3) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), изузев одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда), одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та вредност прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.

4.  Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке који обликован по партијама:

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је укупна процењена вредност јавне набавке (збир процењених вредности свих партија) и без обзира на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту права;

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и одлуку о додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке, висина таксе  се у свим врстама поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, одређује према укупној процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија), без обзира на процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту, па ако укупна процењена вредност јавне набавке не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако укупна процењена вредност јавне набавке прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.

2) Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: 97 50-016;

(7)  сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa  ознакa јавне набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. Ако је Захтев поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. Закона, наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона.

7.23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци:

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.Ако је у том случају  због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

7.24. ИЗВОР СРЕДСТАВА:

Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог пореза на додату вредност, износи: 4.524.169,00 динара.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

ЈН ППБОПЗПП 1/2014

ПОНУЂАЧА ________________________________________________________________________

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

| Ред. бр. | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати |  | ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |  | извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно - извод из регистра надлежног Привредног суда или регистра другог надлежног органа; Орган надлежан за издавање: - Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) - Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело превара |  | Потврда надлежног суда или надлежне полицијске управе МУП-а Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда и вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Орган надлежан за издавање: - извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је садиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, - извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовни криминал) Вишег суда у Београду, http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта), Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Орган надлежан за издавање: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта), Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда |  | Потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката: Доказ: 1)Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 2)Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 3)Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Орган надлежан за издавање: -привредни суд према седишту правног лица -прекршајни суд према седишту правног лица или -Агенција за привредне регистре Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и да није изречена мера забране која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда; |
| 4. | да је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији |  | Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације: Доказ: Правно лице/предузетник/физичко лице: - уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или - потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Орган надлежан за издавање: -Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар__________________________филијала/експозитура - _____________према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређена врсте јавног прихода и -Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода, Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом |  | Таква дозвола није предвиђена посебним прописом |
| 6. | Изјава понуђача из чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама |  | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине |
|  |  |  | Додатни услови |
| 7. | -да располаже довољним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом |  | 1.Финансијски и пословни капацитет: Финансијски капацитет - Доказ о испуњености услова Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН или Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора са исказом о понуђачевим укупним приходима од услуга на које се уговор о јавној набавци односи за најдуже претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) и - Потврда Народне банке Србије да нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда (Орган надлежан за издавање Потврде о броју дана неликвидности је НБС-Дирекција за регистре и принудну наплату-Одељење за принудну наплату-Одсек за пријем основа и налога принудне наплате Крагујевац, Бранка Радичевића 16). Напомена: Уколико понуђач у смислу члана 37. Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора. Пословни капацитет: Доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: Статус сервисног партнера ауторизованог за сервис специфициране опреме за одржавање и сервисирање истих или сличних система аутоматског мониторинга квалитета ваздуха доказује сертификовани образац или релевантни уговор (преведен на српски језик, уколико је на страном језику, од стране сталног судског тумача) 2.Технички и кадровски капацитет: (А) Опис понуђачеве техничке опремљености и мера за обезбеђивање квалитета, и капацитета: - Списак техничких капацитета –опреме оверен од стране овлашћеног лица понуђача (попуњен образац бр. 8); (Б) Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета услуге: - Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и лицима одговорним за контролу квалитета услуге оверена од стране овлашћеног лица понуђача (попуњен образац бр. 9); (В) Опис услуга које ће понуђач пружити: - План шестомесечног редовног одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији, а у складу са техничким спецификацијама и захтевима произвођача опреме којим ће се обезбедити поуздан и исправан рад система и континуитет мерења у складу са захтевима у погледу квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха, прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10,75/10 и 62/13); (Г) Списак пружених услуга које сe односе на одржавање и сервисирање свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, који подразумева минимално једну аутоматску станицу са минимално два анализатора, метеоролошким сензорима (температура ваздуха, правац и брзина ветра) и софтверским пакетом за пренос и обраду података за период од претходнх пет године. Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа, а ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно тај наручилац (попуњен образац број 7). Потврда (образац број 7/А) мора да садржи укупну вредност извршене услуге у динарима без пдв-а, детаљну спецификацију извршене услуге и период вршења услуге са датумом почетка и завршетка услуге одржавања и сервисирања система аутоматског мониторинга. Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је навести називе појединачних учесника заједничке понуде као и детаљну спецификацију извршене услуге за сваког појединачног учесника. Докази, из тачке 1. и 2., који се односе на финансијски и пословни капацитет, као и на технички и кадровски капацитет, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 8. | Средство финансијског обезбеђења |  | -Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде- бланко сопствена регистрована меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених лица у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а;прилажу сви понуђачи; -Средство финансијског обезбеђења за дати аванс - бланко сопствена регистрована меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа овлашћених лица у висини траженог аванса (30% од вредности понуде) и изражена у динарима, са ПДВ-ом; прилаже само изабрани понуђач приликом закључења уговора; -Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорне обавезе - бланко сопствена регистрована меница без протеста са меничним писмом и копијом важећег картона депонованих потписа у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а; прилаже само изабрани понуђач приликом закључења уговора; Бланко сопствена меница мора бити регистрована у Регистру меница код Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију, овереног од своје пословне банке. |
|  | Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе |  |  |
| Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: |  |  |  |
|  |  | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН |  |
|  |  | Образац понуде (образац бр. 1) |  |
|  |  | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (образац бр. 3) Образац трошкова припреме понуде (образац бр. 4) Образац изјаве о независној понуди по чл. 26. ЗЈН (образац бр. 5) Образац изјаве понуђача по чл. 79. ст. 9 ЗЈН (образац бр. 6) Образац референтне листе (образац бр. 7) Образац потврде (образац бр. 7/А) Образац техничке опремљености (образац бр. 8) Образац кадровске опремљености (образац бр. 9) Изјава понуђача по чл. 75. ст. 2. ЗЈН (образац 10) Образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање |  |

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)  Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњава заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. Тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном, понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

М.П.    ________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуге редовног шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у ЈНППБОПЗПП 1/2014

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача/пословно име: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Шифра делатности |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон/телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача |  |
| Назив банке: |  |
| Лице за контакт |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Деловодни број понуде и датум |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (ЗАОКРУЖИТИ):

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место и датум

__________________                 М.П                                               ________________________

(Потпис овлашћеног лица)

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку услуге редовног шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈНППБОПЗПП 1/2014, изјављујемо да подносимо понуду са подизвођачем и то:

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив/пословно име подизвођача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса седишта подизвођача |  |
| Матични број |  |
| Порески број/ПИБ |  |
| Шифра делатности |  |
| Телефон/Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Број рачуна |  |
| Назив банке |  |
| Лице за контакт |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Део уговора који извршава |  |

Напомена: - образац се попуњава само у случају наступа са подизвођачем/подизвођачима

- по потреби образац се може фотокопирати

У ________________________

Дана: _____________________

М. П.          ___________________________

(потпис овлашћеног лица)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку услуге редовног шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈНППБОПЗПП 1/2014, изјављујемо да подносимо као група понуђача/заједничка понуда

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ – ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

| Назив/Пословно име |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса седишта подизвођача |  |
| Матични број |  |
| Порески број/ПИБ |  |
| Шифра делатности |  |
| Телефон/Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Број рачуна |  |
| Назив банке |  |
| Лице за контакт |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

| Назив/Пословно име |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса седишта подизвођача |  |
| Матични број |  |
| Порески број/ПИБ |  |
| Шифра делатности |  |
| Телефон/Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Број рачуна |  |
| Назив банке |  |
| Лице за контакт |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-ПРАТЕЋИ  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

| Назив/Пословно име |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса седишта подизвођача |  |
| Матични број |  |
| Порески број/ПИБ |  |
| Шифра делатности |  |
| Телефон/Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Број рачуна |  |
| Назив банке |  |
| Лице за контакт |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

У_____________________			 М.П. 					Понуђач

Дана:_______________

_______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: - Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац се не попуњава

ПОНУДА

за јавну набавку услуге редовног шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у ЈНППБОПЗПП 1/2014, бр.9/14

| 1. | Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПДВ |  |
| 3. | Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 4. | Рок извршења услуге |  |
| 5. | Услови и начин плаћања |  |
| 6. | Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда |  |
| 7. | Гарантни рок за извршене сервисне услуге |  |
| 8. | Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу |  |
| 9. | Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача |  |

У _________________________         М.П.           ______________________

Дана:     ___________________                            (потпис овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА______________________________________________________________________

у поступку доделе уговора о јавној набаци услуге редовног шестомесечног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, Редни број ЈНППБОПЗПП 1/2014

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012) и члана 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ''Службени гласник РС'', бр. 29/2013 и 104/13 ) у обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене:

- цена (јединична и укупна ) са и без ПДВ-а;

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Понуђач је у обавези да искаже све тражене податке из Обрасца структуре цене, у противном понуда ће се одбити.

Образац 3.

TАБЕЛА ПОНУДЕ

ШЕСТОМЕСЕЧНОГ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊA И СЕРВИСИРАЊA ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

1. Анализатори (потрошни материјал са уградњом)

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Кom. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa uslugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set za održavanje za analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42C, Thermo Electron Corporation, SAD | - Set za popravku pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Set O-prstenova i filtera | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 PTFE filter 47mm | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Solenoidni ventil | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. O-ring kapilara (pak/10) | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Set za održavanje za analizator za ozon (O3) 49C, Thermo Electron Corporation, SAD | 2.1 Set O-prstenova i filtera | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 Set za popravku pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 PTFE filter 47 mm | 13 |  |  |  |  |
| 3. | Set za održavanje za analizator za ugljen monoksid (CO) CO12M, Environnement S.A., Francuska | 3.1 Filter za internu kalibraciju nule | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 Amortizer udara | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 Set za održavanje pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 Stator pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 O-prsten za detektor gasa | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Set za održavanje za analizator za suspendovane čestice PM10 MP101M, Environnement S.A., Francuska | 4.1 Rolna filter papira RF100 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 Hybrid seal | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 O-prsten diam.27 cord 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 O-prsten 35, 2 cod, viton | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 Set za održavanje pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 Baterija 2.4 V 70mA | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Set za održavanje za VOC analizator VOC71M, Environnement S.A., Francuska | 5.1 Set za održavanje pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 Amortizer udara LX-A55 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 Set kertridža od aktivnog uglja | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Set za održavanje za analizator za sumpor dioksid/vodonik sulfid (SO2/H2S) AF22M, Environnement S.A., Francuska | 6.1 Soda ash punjenje 10G | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 5µm PTFE filter 47 mm | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 Filter nultog gasa SO2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 Filter linije od aktivnog uglja | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 vanadium pentoxide pyrex glass | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Set za održavanje za analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i, Thermo Electron Corporation, SAD | 7.1.Set O-prstenova i filtera | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.PTFE filter 47 mm | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 Set za popravku pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 PMT Hammamatsu | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 Interface Board 42iLS, IHT | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 Cooler Assembly 'I series' | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Set za državanje za analizator za ugljen monoksid (CO) 48i, Thermo Electron Corporation, SAD | 8.1 El. merna ploča za 48i | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 PTFE filter 47 mm | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 Set O-prstenova i filtera | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 Set za popravku pumpe | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 IR izvor | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 Pumpa komplet | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Set za održavanje za analizator za ozon (O3) 49i, Thermo Electron Corporation, SAD | 9.1 Uzorkivači/ referentni solenoidni ventil | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 Ozonator lampa | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 Odstranjivač ozona | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 Set O-prstenova i filtera | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 Pretvarač protoka | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 Set za popravku pumpe | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 PTFE filter 47 mm | 65 |  |  |  |  |
| 10. | Set za održavanje za analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) AirToxic BTX PID, Chromatotec, Francuska | 10.1. PID lampa 10.6Ev | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2. PTFE filter 47 mm | 75 |  |  |  |  |
|  |  | 10.3. Set za popravku pumpe | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 hard disk sa instaliranim softverom PCMK2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 CPU Board tested, Incl Memory supply and H8 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 3-way solenoid valve SS (1/8'') | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 Rotor 6 ports | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10.8 Pneumatic actuator 6 port | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 10.9 Komplet merna ćelija | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Set za održavanje za analizatora za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i, Thermo Electron Corporation, SAD | 11.1. Matična ploča za 450i | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2. Pribor za popravku pumpe | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 11.3. PTFE filter 47 mm | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 11.4. Set O-prstenova i filtera | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11.5 Flush lampa UV | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

2. Општи потрошни материјал за све анализаторе

| Redni broj | Potrošni materijal | Specifikacija seta | Kom. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa uslugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potrošni materijal za analizatore | 1.1 Manifold za stanicu Zrenjanin | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

3. Анализатори (услуга редовног сервиса и калибрације анализатора)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvođač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar Oslobođenja | 1.1. Аnalizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42C/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Аnalizator za ozon (O3) 49C/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Аnalizator za ugljen monoksid (CO)CO12M/Environnement S.А., Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Аnalizator za suspendovane čestice PM10 MP101M/Environnement S.А., Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Аnalizator za VOC VOC71M/Environnement S.А., Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Аnalizator za sumpor dioksid (SO2)АF22M/ Environnement S.А., Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | 2.1. Аnalizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | 3.1 Аnalizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Аnalizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kikinda ulica Šumica | 4.1. Аnalizator za ozon (O3) 491i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | 5.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | 6.1. Аnalizator za ozon (O3) 491i/Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel „Obedska bara“, Obrež | 7.1. Аnalizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid (H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SАD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron Corporation, SAD | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3. Аnalizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene (BTEX) АirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska | 1 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Уређаји за несметано струјно напајање у 7 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија (Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Делиблатска пешчара, СРП Обедска бара) (надоградња/потрошни материјал са уградњом)

| Redni broj | Nadogradnja/Potrošni materijal | Specifikacija seta | Кom. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa ulugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set za održavanje uređaja za nesmetano strujno napajanje, UPS Riello | Set rezervnih baterija | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

5. Уређаји за несметано струјно напајање у 7 аутоматских станицa, модел: UPS Riello 2200VA, Италија (Зрењанин, Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, СРП Дeлиблатска пешчара, СРП Обедска бара) (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/ Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 automatskih stanica (Zrenjanin, Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara) | UPS Riello 2200VA, Италија | 7 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

6. Генератор водоника и нултог ваздуха (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvodjač | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zrenjanin-centralna gradska saobraćajnica, ugao Bulevara Oslobođenja i Cara Dušana | Sonimix 6000, LNI S.A., Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Novi Sad-Šangaj ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Sonimix 3080, LNI S.A., Švajcarska | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

7. Локалне јединице за прикупљање и обраду података, Data logger-i Hamster, Mizma Igbos d.o.o, RS (услуга одржавања)

| Redni broj | Uređaj | Specifikacija uređaja | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje data logger-a u 7 automatskih stanica (Zrenjanin, Subotica, Sombor, Kikinda, Novi Sad-Šangaj, SRP Deliblatska peščara, SRP Obedska bara) | Hardver: Datalogger Hamster, Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija Softver: operativni sistem baziran na Unix platformi; Web aplikacija za konfigurisanje datalogger-a; relaciona baza podataka (PostgreSQL); Mizma Igbos d.o.o., R. Srbija | 7 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

8. Метеоролошки сензори (потрошни материјал са уградњом)

| Redni broj | Mesto | Specifikacija seta | Коm. | Jedinična cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | Ukupna cena bez PDV-a (materijal sa uslugom ugradnje) | PDV | Ukupna cena sa PDV-om (materijal sa uslugom ugradnje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Meteorološka glava sa 5 senzora (temperatura i relativna vlažnost vazduha, smer i brzina vetra, senzor za atmosferski pritisak); Lufft GmbH, model WS500 | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

9. Метеоролошки сензори (услуга одржавања)

| Redni broj | Mesto | Model/Proizvođač | Коm. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin centralna gradska saobraćajnica: Bulevar Oslobođenja | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha 083-D Met One Instruments, Inc. SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra 50.5 Met One Instruments, Inc.SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak 092 Met One Instruments, Inc.SAD | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za solarnu radijaciju 095 Met One Instruments, Inc.SAD | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Subotica centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Maksima Gorkog i Trga Lazara Nešića | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak DQA223 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za globalno zračenje DPA 558 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Sombor centralna gradska raskrsnica: ugao Ulice Venac Petra Bojovića i Venac Stepe Stepanovića | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za atmosferski pritisak DQA223 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za globalno zračenje DPA 558 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Kikinda ulica Šumica | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Novi Sad-Šangaj Ulica VIII – dvorište MZ Šangaj | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Deliblatska peščara SRP „Deliblatska peščara“: K-2 Korn | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Obedska bara SRP „Obedska bara“ hotel “Obedska bara”, Obrež | Senzor za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha DMA 575 LSI LASTEM, Italija | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Senzor za pravac i brzinu vetra WindSonic Option 3 Gill Instruments, Velika Britanija | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

10. Централна јединица за прикупљање и обраду података са аутомaтских станица (услуга одржавања)

| Redni broj | Usluga | Specifikacija usluge | Dinamika | Jedinična cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće usluge | Podrška za korisnike programa u konfigurisanju i korišćenju programa | Svakodnevno |  |  |  |
|  |  | Redovna – jednom mesečno – provera konzistentnosti baze podataka, njena optimizacija, kreiranje i provera konzistentnosti “back-up” baze podataka |  |  |  |  |
|  |  | Poboljšanja i izmene u programu i u njegovoj konfiguraciji. |  |  |  |  |
|  |  | Konsultacije za tumačenje rezultata merenja, statusa instrumenata, korekciju i optimizaciju prenosa podataka i sl. |  |  |  |  |
| 2. | Ostale usluge | Uvid u kompletnu konfiguraciju i dostavljanje uputstva za korišćenje programa | Jednokratno |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |

11. Централни калибрациони систем (услуга редовног одржавања)

| Redni broj | Lokacija/adresa | Model/Proizvodjač/usluga | Kom. | Jedinična cena usluge bez PDV-a | Ukupna cena usluge bez PDV-a | PDV | Ukupna cena usluge sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine | Kalibrator SONIMIX 6000 C2, LNI S.A., Švajcarska/usluga redovnog održavanja | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

12. Калибрациони гасови и гасови носачи (потрошни материјал)

| Redni broj | Gasne smeše | Specifikacija gasne smeše | Kom | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | PDV | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gas nosač –vodonik | 5.0 | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Gas nosač – azot | 5.0 | 12 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

13. Излазак сервисног возила

| Red. broj | Lokacija | Rastojanje | Broj izlazaka | Jedinična cena po izlasku, bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | PDV | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrenjanin | 50 km | 14 |  |  |  |  |
| 2. | Subotica | 106 km | 14 |  |  |  |  |
| 3. | Sombor | 95 km | 14 |  |  |  |  |
| 4. | Kikinda | 92 km | 14 |  |  |  |  |
| 5. | Novi Sad-Šangaj | 8 km | 14 |  |  |  |  |
| 6. | Deliblatska peščara | 120 km | 14 |  |  |  |  |
| 7. | Obedska bara | 75 km | 14 |  |  |  |  |
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |

UKUPNO, bez PDV-a (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):

UKUPNO, PDV (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):

UKUPNO, sa PDV-om (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13):

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈНППБОПЗПП 1/2014

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ ______________________________________(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 5.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за јавну набавку услуге редовног једногодишњег одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине. Редни број ЈНППБОПЗПП 1/2014

| Назив/Пословно име: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е-маил адреса: |  |
| Овлашћено лице: |  |

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

____________________________________________________________________________даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, Редни број ЈНППБОПЗПП 1/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву фотокопирати у потребном броју примерака.

Образац бр.  6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ. 79. СТАВ 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

За јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине,

Редни број ЈНППБОПЗПП 1/2014

| Назив/Пословно име: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е-маил адреса: |  |
| Овлашћено лице: |  |

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем

И З Ј А В У

да се у ______________________________________ у којој имам седиште не издају никакви докази из члана 75. став 1 и чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), те исту оверену пред надлежним органом _____________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку услуге

шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈНППБОПЗПП 1/2014 .

Упознат сам са обавезом Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

Место и датум: _________________

M.П. 		        Понуђач:

_______________________

(Потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 7

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине,

Редни број ЈНППБОПЗПП 1/2014

| Редни бр. | Референтни наручилац (назив, контакт особа и контакт телефон) | Година и период ангажованости | Вредност посла у динарима (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- У случају више референци образац треба фотокопирати.

- Свака референца мора бити документована потврдом наручиоца (оригинал) на образцу потврде (7/А) који је дат у Конкурсној документацији.

Место и датум:				М.П.		     	                               Понуђач

________________					                 _____________________________

(Потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 7/А

| Назив наручиоца/купца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Место и датум издавања потврде |  |

На основу члана 77. став 2.тачка 2. алинеја 2) Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) наручилац/купац издаје

ПОТВРДУ

да је извођач/добављач

______________________________________________________________________

Назив и седиште извођача/добављача

према захтевима наручиоца/купца извршио услугу* редовног једногодишњег одржавања и свеобухватног аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха.

_______________________________________________________________

Укупна вредност извршене услуге у динарима без пдв-а

Детаљна спецификација извршене услуге____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Период вршења услуге са датумом почетка и завршетка

Уколико се ради о заједничкој понуди**, неопходно је доставити тражене информације о понуђачима из заједичке понуде дате у табели:

| Назив појединачних учесника заједничке понуде | Детаљна спецификација извршене услуге за сваког појединачног члана |
| --- | --- |

*услуга се односи искључиво на сервисирање и одржавање свеобухватног система аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха који подразумева минимално једну аутоматску станицу са минимално два анализатора, метеоролошким сензорима (температура ваздуха, правац и брзина ветра) и софтверским пакетом за пренос и обраду података за период од претходнох пет година (2013, 2012, 2011, 2010. и 2009).

**заједничка понуда је понуда коју подноси група понуђача

Потврда се издаје на захтев извођача/добављача ___________________________________________________________ ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном поступку, за потребе Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, (ред. бр. ЈНППБОПЗПП 1/2014),  и у друге сврхе се не може користити. Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

М.П.		                          Законски заступник

___________________

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце/купце наведене у обрасцу РЛ, за све извршене услуге у претходних пет година. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде, као и да тражи од

Образац бр. 8

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ

за јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, редни број ЈНППБОПЗПП 1/2014

| Листа техничке опремљености: Превозна и доставна средства (возила) и др. опрема у функцији услуге која је предмет јавне набавке |  |
| --- | --- |
| Ред. бр. | Врста и тип опреме |

НАПОМЕНА: У случају веће техничке опремљености образац треба фотокопирати.

-Уз образац изјаве обавезно приложити копије важећих саобраћајних  дозвола.

Место и датум:			Понуђач:

_____________			 (М.П.)																                                                   _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 9.

КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ

за јавну набавку услуге шестомесечног редовног  одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, Редни број Ј ЈНППБОПЗПП 1/2014

| Ред. бр. | Име и презиме | Занимање/ звање и стручна спрема | Функција у Фирми | Број година радног искуства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

-У случају веће кадровске опремљености образац треба фотокопирати,

-Уз образац обавезно приложити сертификате (преведене на српски језик од стране сталног судског тумача) за обучена (сертификована) лица запослена код понуђача (пре објављивања позива) на неодређено време за вршење услуге која је предмет јавне набавке и фоткопију одговарајућег образца фонда ПИО из којег се види да су пре објављивања позива засновали радни однос на неодређено време.

Понуђач:

Место и датум:

_______________________

_______________				М.П.			        (Потпис овлашћеног лица)

Образац бр.  10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

| Назив/Пословно име: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Телефон: |  |
| Е-маил адреса: |  |
| Овлашћено лице: |  |

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за  јавну набавку услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, Редни број ЈНППБОПЗПП 1/2014,  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                                  __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву фотокопирати у потребном броју примерака.

Растојање Нови Сад-аутоматска станица